公开招标文件

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

广州市国科招标代理有限公司

2015年11月

特别提醒：投标注意事项

- 投标截止时间一到，本采购代理机构不接收投标人的任何投标文件及相关资料。为此，请适当提前到达。

- 投标保证金最好在投标截止时间前一个工作日到达我公司账户（投标保证金账户：广州市国科招标代理有限公司，账号：1010 0751 2010 0017 27，开户银行：广发银行广州分行华泰支行）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前二个工作日转账。

- 投标人请注意区分邮购招标文件、投标保证金及招标代理服务费各收款账号的区别。务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。邮购招标文件、招标代理服务费存入指定的招标代理服务费缴费账户。

- 请正确填写《开标一览表》。如有多包项目请仔细检查包组号，包组号跟包组内容必须一致。

- 请仔细检查招标文件要求盖公章、签名、签署日期之处。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 加★号的条款必须一一响应。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目  录

第一章  投 标 邀 请 函	4

第二章  用 户 需 求 书	9

第三章  投 标 须 知	36

第四章  合 同 条 款	57

第五章  投标文件格式	69

# 第一章  投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各（潜在）供应商：

广州市国科招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中国水产科学研究院珠江水产研究所（以下简称“采购人”）委托，对中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

- 项目编号：GZGK15P115A0507Z

- 项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

- 采购内容及需求：

| 包组号 | 货物名称 | 数量 台（套） | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流式细胞仪 | 1 | 70万元 |
| 二 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 42万元 |
| 三 | 高速冷冻离心机 | 1 | 40万元 |
| 四 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 195万元 |
| 五 | 生化自动工作站 | 1 | 60万元 |
| 六 | 多用电泳仪 | 1 | 40万元 |
| 七 | 质谱检测器(液相色谱—三重四级杆质谱联用仪） | 1 | 200万元 |
| 八 | 多功能酶标仪 | 1 | 40万元 |
| 九 | 活细胞工作站 | 1 | 70万元 |
| 十 | 水文理化因子测定系统 | 1 | 50万元 |

- 详细技术要求请参阅招标文件中第二章“用户需求书”；

- 经政府采购管理部门同意，本项目（流式细胞仪、荧光定量PCR仪、高速冷冻离心机、激光共聚焦显微镜、生化自动工作站、多用电泳仪、质谱检测器(液相色谱—三重四级杆质谱联用仪）、多功能酶标仪、活细胞工作站、水文理化因子测定系统）采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

- 本项共十个包组，投标人可对其中一个或几个包组进行投标，可兼投兼中。包组是投标的最小单位，投标人应对同一个包组的全部货物和服务进行投标。

- 供应商资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织或自然人；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：

  - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

  - 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

  - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 供应商如非生产厂家或制造商的，必须取得投标产品（制造商或生产厂家或总代理商）的有效授权证明书或总代理证书或经销商代理证书，若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

- 项目不接受联合体投标；

- 已登记报名并购买了招标文件；

注：（1）符合资格的供应商携带以下资料并加盖公章前来购买招标文件，并在参加正式投标时放入投标文件中：

- 营业执照副本复印件；

- 组织机构代码证复印件；

- 税务登记证复印件；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

- 投标产品（制造商或生产厂家或总代理商）的有效授权证明书或总代理证书或经销商代理证书（加盖投标人公章），若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。（适用于供应商非生产厂家或制造商的）

（2）潜在投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应购买采购代理机构正式对外发售的招标文件，并在采购代理机构办理有关报名登记手续后才有资格参加投标。

（3）为了提高效率，供应商可先在采购代理机构网站上下载“购买文件登记表”，填写后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

- 招标文件发售时间：2015年11月24日起至2015年11月30日止（工作日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00，法定节假日除外），招标文件发售地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼接待室（进科学院大门→直走约30米→从人行天桥底下一楼大门进→左转上二楼），联系人：郭小姐，联系电话：020-87685501，传真号码：020-87685201，招标文件每套售价人民币300元整（售后不退）。如需要邮寄，另需交纳人民币50元作为特快专递邮寄费用（购买招标文件账户：广州市国科招标代理有限公司，账号：7120 5774 1941，开户银行：中国银行广州先烈中路支行），款到后即寄出。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

- 递交投标文件时间：2015年12月14日上午8:30～9:30（北京时间）。

- 递交投标文件地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼开标一室。

- 投标截止时间及开标时间：2015年12月14日9:30（北京时间）。

- 开标地点：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼开标一室。

- 本项目招标公告等信息在相关法定媒体【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广州市国科招标代理有限公司网（www.gzgkbidding.com）和中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)】上公布，并视为有效送达。

- 采购人及采购代理机构联系方式：

采购人联系人：蓝小姐

联系电话：020-81616623

联系地址：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号

采购代理机构联系人：杨小姐

联系电话：020-87683165

联系地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼

邮政编码：510070                 网址：www.gzgkbidding.com

广州市国科招标代理有限公司

2015年11月23日

广州市国科招标代理有限公司具体位置图：

（平面指引路线图）

（实景指示图）

# 第二章  用 户 需 求 书

用户需求书

- 供应商资格

  - 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织或自然人；

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：

2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

  - 供应商如非生产厂家或制造商的，必须取得投标产品（制造商或生产厂家或总代理商）的有效授权证明书或总代理证书或经销商代理证书，若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

  - 本项目不接受联合体投标；

- 总体要求

  - 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理；

  - 标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

  - 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

  - 用户需求书中的设备性能和技术指标仅为最低要求。投标人在响应详细内容中必须列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

  - 投标人在投标文件中提供的设备应给出具体的型号，并提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明）作为附件。所提供的产品说明资料必须能反映投标人在《实质性要求响应表》和《技术要求响应表》中响应的指标参数。若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

  - 投标人必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已经获得CCC认证证书。

  - 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

  - 投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

  - 如果投标产品是进口产品的，中标人负责办理所有的进口手续。

- 投标报价说明

（一）采购人为科研单位，享受进口设备免税优惠政策，投标人如提供中华人民共和国关境外货物的报免进口环节税的价格。

（二）报价方式：

  - 中华人民共和国关境内提供的货物和服务以人民币报价。价格包括 ：

货款（应包括货物本身价格、制造和装配货物所使用的原材料）、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

  - 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的以人民币报价。货物报价应为人民币免税价格包括：

- CIP广州口岸。

- 其他伴随服务费用：

  - 货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

  - 安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。

  - 安装调试中的相关费用（包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等）。

  - 外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

  - 按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。

- 技术要求

- 包组一：流式细胞仪

      - 主要用途

主要用于动物正常生理状态研究、动物疾病研究、诊断与辅助诊断、疫苗研制、动物肠道微生物菌群的特性、鱼的饲养试验等。

      - 使用环境条件：

（1）电源：AC 220V±10%；50Hz±1。

（2）环境温度: 10℃～30℃；相对湿度: 10～95%RH。

      - 技术指标：

★（1）激光器：标配488nm和633～640nm两根独立固体激光器；可升级选配第三、四根激光器（405nm、

561nm）；

▲（2）检测通道：≥10色；

（3）自动光路调校；具备光路自动开启和关闭；

▲（4）荧光检测灵敏度：FITC≤100MESF，PE≤30MESF；

★（5）荧光信号采集：PMT检测器；

- 上样模式：需同时支持手动和自动上样；自动上样需同时支持板式上样和管式上样；

（7）细胞检测能力：≤0.5μm；

（8）数字分辨率：18-bit动力学范围；

（9）细胞获取速度：≥10000细胞/秒；

（10）最小样本量：≤30μl；

★（11）细胞计数：需具备无微球绝对计数功能；

（12）清洗程序：软件需具备启动、自动关机、自动引导的清洗程序功能；

（13）交叉污染率：≤0.5%；

（14）软件：Windows操作系统，原版专业化数据处理软件；预置有细胞周期、细胞凋亡、细胞增殖等研究实验程序；

（15）工作站：处理器≥四核，内存≥8G，硬盘≥500G；

      - 基本配置：

      - 流式细胞仪主机，1台

      - 仪器操作分析软件，1套

      - 装机试剂盒，1套

      - 电脑工作站（配打印机），1套

      - 千瓦净化稳压电源1台

      - 质控微球，1套

      - 流式管，1000个

5.质保期：一年

6. 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组二：荧光定量PCR仪

      - 主要用途

主要用于绝对定量、基因表达差异；单核苷酸多态性（SNP）基因分型检测；Non-coding RNA和microRNA分析；基因拷贝数（CNV）分析；DNA稀有突变分析等。

      - 使用环境条件：

      - 环境温度: 15～30℃；相对湿度: 15～80％RH

      - 电压：220V±10%；50±1%Hz

      - 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

      - 技术指标：

▲（1）热循环系统：半导体控温系统，标准配置96孔和384孔模块；

（2）光学系统：

▲1）光源：固态光源（LED、激光等）或气态光源（卤素灯、氙灯等），单个光源寿命≥2000小时，连续不间断光谱；

2）检测系统：≥5色激发滤光片、≥5色检测滤光片，冷CCD或光电二级管检测。检测通道数可升级；

（3）模块：

1）模块规格：配置96孔模块及384孔模块，除此外还有其他模块可供升级选配；

- 反应体积：标准96孔模式：10～100μL；384孔模式：5～20μL；试剂、耗材完全开放；

（4）温度控制：

▲1）温控准确性：≤0.25℃；温度均一性：±0.5℃；

▲2）最高升温速率：≥6℃/秒，最高降温速率：≥2℃/秒；

      - 支持的荧光染料种类开放：包括但不限于FAM™, ROX, Cy3，Cy5，SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™),

Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®，Alexa Fluor®等；

      - 具有原厂提供的防系统误差校正方法；

      - 数据采集模式：所有反应孔同时激发并采集荧光数据，采集信号无时间差。

      - 检测动态范围：≥9 个数量级的线性动态范围，置信度为≥99.7%；

      - 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

      - 相对定量精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%；

      - 具备多组分荧光校正技术，做多重定量时排除荧光之间的干扰；

      - 软件分析功能：

1）基于标准曲线的绝对定量分析、相对标准曲线分析，基于比较Ct值的相对定量分析、基因表达相对定量分析功能；

2）高分辨率熔解曲线分析、微生物阴性/阳性分析、基因分型功能；

3）蛋白表达分析功能、蛋白与蛋白已配体相互作用分析功能；

4）Non-coding RNA和microRNA分析、基因拷贝数（CNV）分析、DNA稀有突变分析等；

      - 软件控制功能：

自动标准曲线建立；

相对标准曲线；

基因分型，数据和反应板读取；

反应体系设计；

导出至常用文件格式：excel, powerpoint, jpg；

每个样品反应孔可手动进行基线设定；

      - 计算机工作站：商用电脑

处理器：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB；

内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽；

显卡：独立显卡，显存≥1GB；

硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽；

I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口；

显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080；

系统软件：正版windows 专业版、工作站所需的支持软件；

打印机: A4彩色激光。

      - 基本配置：

- 实时荧光定量PCR仪主机（标配96和384孔模块） 1台

- 计算机工作站（含操作系统、定量PCR分析软件） 1台

- 备用光源：总寿命≥10000小时的灯泡个数

5.质保期：一年

6. 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组三：高速冷冻离心机

            - 主要用途

主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离，微生物、生化及分子生物学的研究等。

            - 使用环境条件：

- 环境温度: 5℃～32℃；相对湿度: 20～80％RH

- 电压：220V±10%；50Hz±1%

            - 技术参数：

★（1）最高转速：≥22,000转/分；最大离心力：≥55000×g

▲（2）最大样品容量: ≥4L/次，对应离心力≥15900×g；

（3）制冷：环保制冷剂（不含CFC）；

（4）控温范围：≥-10℃～40℃，可保证所有转头最高转速在4℃运行；

（5）时间设定范围：≥1分钟至99小时59分钟，及连续运行（hold）；

（6）升/降速率档选择：加速≥9档，减速≥10档。

（7）转头识别：自动识别；

（8）噪音：≤59 db（最高转速时）；

（9）安全性：有生物安全转头及样品分离袋可供选择；

★（10）转头：

生物安全性定角转头:离心力≥ 15900×g，最大容积≥4×1000ml；

生物安全性定角转头:离心力≥ 18600×g，最大容积≥6×500ml；

生物安全性定角转头:离心力≥ 30000×g，最大容积≥6×250ml；

生物安全性定角转头:离心力≥ 47000×g，最大容积≥6×100ml；

生物安全性定角转头:离心力≥48000×g，最大容积≥8×50ml；

生物安全性定角转头:离心力≥ 63000×g，最大容积≥24×15ml。

            - 基本配置：

- 主机1台

- 符合上述（10）要求的6个转头，1套

- 与6个转头配套的最大容量离心管，2套

5.质保期：一年
6. 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组四：激光共聚焦显微镜

            - 主要用途

用于组织切片、活细胞的荧光标记、三维图像重建分析研究；细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测等。适合用于快速变化样品，捕捉变化过程信号，可监测细胞内钠镁钙离子浓度变化，捕捉钙火花,并且缩短实验时间,降低光毒性。

            - 使用环境条件：

（1）环境温度5℃～40℃，环境相对湿度：15～80%

（2）电源：220V±10%；50Hz±1%

            - 技术指标：

▲（1）激光器：

系统激光器应包括可见光及紫外光，激光器数量≥4支，每条激光均以独立的光纤导入、独立AOTF。激光器开闭和电压调节由激光共聚焦扫描软件系统控制。具有激光强度反馈稳定功能，保证激光强度不变。

要求提供的激光器满足以下要求：

单线固体蓝光激光器：488/473nm；

单线固体绿光激光器：543或552或559或561nm；

单线固体红光激光器：638或633或635nm；

固体紫外激光器：405nm。

（2）共聚焦扫描部分：

1）激光扫描系统通过侧出口与显微镜相连，与所接显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正

2）检测器数量：总数≥5个，其中荧光光谱型检测器≥3个，2个超高灵敏度GaAsp检测器;透射光DIC(明场/相差/微分干涉)扫描检测器≥1个

▲3）≥5个荧光通道可以同时成像

4）扫描装置激光器接口：≥5个

▲5）共聚焦扫描视野：≥18mm

- 光谱分离系统

1）荧光通道都具备光谱扫描功能，可自由更换荧光通道检测的波长范围；

2）荧光通道具有355nm～1100nm色差校正功能，保证在多重荧光标记同时检测过程中每个通道扫描光切平面和厚度的一致性，并对所标记的荧光精确定位；

- 光谱扫描功能

1）光谱分辨率：≤2nm；

2）光谱扫描步进：≤1nm；

- 扫描速度

1）每个通道512×512 pixels扫描速度均≥4幅/秒，并可同时进行扫描；

2）标准模式下双向扫描速度≥4000线/秒；

3）每个通道1024×1024 pixels扫描速度均≥0.5幅/秒；

4）全光谱（400-720nm）实时成像，10nm光谱分辨率下，

512×512 pixels全光谱成像速度≥1幅/秒；

★（6）扫描分辨率及灰度级：分辨率≥4096x4096pixels，灰度级≥16bit。超高分辨在4096×4096分辨率下XY方向最高分辨率可达120nm,Z轴方向可达400nm（在60倍油镜下）；

（7）扫描变倍：能提供连续无级变倍方式扫描，最小变倍≤1，调节步进≤0.1×。

▲（8）旋转扫描：自由旋转角度≥300度，调节精度≤1度，旋转扫描时DIC图像也随之旋转；

（9）光学系统(倒置显微镜)；

- 倒置显微镜镜体：全电动研究型倒置荧光显微镜，配有防漂移系统，由激光共聚焦扫描软件系统全自动控制(同时也须兼顾手动)，具备光强管理功能，物镜转换后自动调节照明亮度；

- 电动物镜转换器：≥6位；Z轴步进最小≤10nm；

- 物镜：所有物镜为共聚焦专用

10×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.4

20×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.75

40×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.95

60/63×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥1.4 oil

- 电动扫描载物台：固定高刚性扫描载物台，行程≥115mm×75mm，最小步进≤0.1μm，重复精度<1μm，定位精度≤±5um，最大速度≥50mm/s

- 目镜系统：双目观察镜筒，10倍目镜视场数≥22mm

- 电动聚光镜：长工作距离聚光镜，孔径光阑内置可调，NA=0.55

- 透射光源：12V 100W 卤素灯

- 电动荧光激发块转盘：≥6位，配置宽带的UV、蓝、绿模块

- 荧光光源：外置光纤导入式，金属卤素灯≥120W，寿命≥2000小时

（10）图像工作站：经厂家验证其稳定性和匹配性，计算机硬件应能完成严苛的多线程任务处理，并具备优秀的图像处理能力

处理器规格：≥Intel Xeon，主频≥3.3GHz，高速缓存≥6MB；内存：≥16GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽；显卡：独立显卡具备双显示功能，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口；硬盘：7200rpm，容量≥2TB，有可扩展空闲插槽；I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口，RS232接口；显示器：尺寸≥30英寸，2560 x 1600；刻录机：16x DVD+/- RW；操作系统软件：正版windows 7 Ultimate 64位专业版；

硬件控制软件功能：控制电动显微镜，选择激光波长，调节激光强度，采集2～5维图像，选择光谱拍摄范围，分辨率，实验条件实时记录等；

（11）应用软件功能(图象处理、数据分析、生物学应用等)：

多通道叠加，三维重建，旋转，生成AVI文件，Average拍摄模式提高信噪比；

荧光强度动态分析，动态显示，Ratio值测量(钙离子等)；

具有专业的FRAP(荧光漂白)，FRET(荧光能量共振转移)，专业电生理软件包；

线性光谱拆分，自定义染料光谱数据库，背景扣除；

图像调节亮度，对比度；单个通道分别调节或多个通道同时调节；

图像处理：旋转，裁剪，多种滤镜，添加标尺，箭头，文字等；

图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布；

具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能(在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化)；

多种视图：1D，2D，正交视图，图片叠加，最大强度投影等；

光谱分析具有多种方式选择，支持盲法拆分，方便用户使用；

测量功能：可测量直线长度、曲线长度、面积、角度、像素点、灰度值、及所选区域的灰度值的平均值和标准方差。

            - 基本配置：

- 全电动倒置显微镜主机	1台

- 目镜10×，2支

- 物镜10×、20×、40×、60/63×（符合4.9.3要求）各1支

- 微分干涉附件	1套

- 荧光系统（含荧光光源和UV、B、G模块），1套

- 激光器（满足4.1的要求），1套

- 高分辨率扫描镜，1套

- 光谱探测器（符合4.2.2要求），1套

- 硬件控制及应用软件，1套

- 图像处理工作站，1套

- 共聚焦专用防震台，1套

- 在线式UPS电源（满足系统供电要求，延时30分钟），1套

5.质保期：一年

6. 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组五：生化自工作站

            - 主要用途

主要用于检测人及动物内血清及体液的生化指标。

            - 使用环境条件：

电源：AC 220V±10%；50Hz±1。

环境温度: 15℃～35℃；相对湿度: 10～85%RH。

            - 技术指标：

★（1）设计方式：全开放式设计，不接受封闭试剂；

▲（2）测试速度：≥360测试/小时；

（3）同时测试项目：≥45项；

可检测项目：肝功、血脂、肾功、心肌酶、特定蛋白（如ALT、AST、TP、ALB、CHOL、CHE、HDL、LDL、CK、CKMB、UA、BUN、TBIL、DBIL、TBA、HCY、GLU、APOA、APOB等）。

耗水量：≤2L/小时；（无需单独购买水机，提倡节能环保）

检测灵敏度:当用去离子水作样本分析时吸光度的变化不超过0.009（∆E/min)；

- 样品精度：最小样品量≤2ul/测试，加样精度1ul/步进；

- 进样方式：圆盘式进样，双样品针；

- 样品管：可应用真空采血管，普通试管，微量样品杯并配有微量样品杯支架；

★（7）吸光度线性：-0.1Abs—3.0Abs；

（8）控温方式：半导体电子控温；

★（9）控温精度：28±0.1℃；

- 最小反应体积：≤220ul；

- 最长反应时间：≤10分钟/测试；

- 分析方法：终点法，速率法，两点终点法，两点速率法；

- 样品位置：≥95个；

- 试剂系统：双试剂盘，任意试剂位置均可定义为R1、R2、R3；（能够适用各种方法学的试剂设置）

- 测试波长：340～800nm，≥8个波长；

- 数据处理：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，样品空白，计算项目，可选择是否自动再检，前带检测，数据统计，存储，传输；

- 打印报告：数据报警，校准结果及报警，光源及比色杯性能报告，报警追踪，通讯追踪；

- 仪器标配计算机和打印机；

计算机配置：CPU 2.9GHz/内存2G/硬盘250G/声卡/鼠标/键盘/串口/USB口/单网卡；19英寸宽屏液晶显示器；Windows 系统。

打印机：白激光打印机/ 最大打印幅面A4 /黑白打印速度24ppm /打印性能最高分辨率2400×600dpi /首页出纸时间<8.5秒 /进纸盒容量250张  /硒鼓寿命12000页 /打印介质普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，标签纸，薄纸 /双面打印手动双面打印 /缓存8MB /接口USB2.0。

4.配置要求

- 主机一套；

- 数据处理软件一套；

- 电脑及打印机各一套。

5.质保期：一年

6. 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组六：多用电泳仪

            - 主要用途

用于蛋白质/多肽的多种电泳分析包括双向分析。

            - 使用环境条件：

- 环境温度: 15～32℃；环境相对湿度: 15～80%

- 电源：220V±10%，50HZ±1%

            - 技术指标：

第一向等电聚焦电泳仪

- 电压：范围≥50～10,000V，10V步进，内置电源；

- 电流：范围≥0～1mA，1μA步进；

▲（3）通量：同时运行的胶条1～12根；

★（4）胶条槽长度范围：可在7～24cm之间任意调节；材质为氧化铝陶瓷

★（5）控温：范围≥15～30℃，精度≤±1℃，电泳仪自带温控装置。

（6）控制：控制软件的程序参数包括溶胀时间, 电泳平台温度, 每根胶条最大电流极限, 升压设定, 电压上升模式和电压持续时间；内存多种商品化胶条的推荐电泳程序，可直接调用或修改后存储；

▲（7）监测：软件可实时监测记录整个电泳过程

第二向小型垂直电泳槽

            - 凝胶尺寸：可容纳7cm的胶条进行第二向电泳，亦可用于常规电泳

            - 通量：同时运行凝胶≥2块

第二向中等垂直电泳槽

▲（1）尺寸：可容纳13cm或以上的胶条进行第二向电泳，亦可用于常规电泳

- 通量：同时运行的凝胶≥4块

（3）控温：可外接循环水浴或其他控温装置进行温度控制

第二向大型垂直电泳槽

            - 尺寸：最大可进行24cm胶条的第二向垂直电泳

            - 通量：同时运行的凝胶≥6块

            - 控温：外接循环水浴或其他控温装置进行温度控制，并有具体措施保证温度均一

▲（4）电泳缓冲液体积：每次总耗用量≤10升

电泳电源

★（1）输出：电压≥600V，电流≥400mA

            - 输出方式：不少于恒压、恒流、恒功率三种选择

            - 定时范围：≥1分钟～99小时59分钟，1分钟步进

            - 智能控制：断电后自动恢复

            - 安全：超负荷和短路保护，自动参数限制

恒温水浴（原厂品牌）

            - 温度：范围≥-10～+80℃，温度稳定性≤±0.1℃在20℃时

            - 制冷能力：≥215W

            - 加热能力：≥800W

            - 循环泵输出量（外循环）：≥12L/min

            - 噪音：距设备1米处＜63 dB(A)

            - 控制：PID控制，有超温保护

            - 恒温水浴需为原厂品牌或配知名进口产品

电泳凝胶图像系统

            - 扫描平台大小：至少能容纳一张24cm的第二向凝胶

            - 光源：白色光源

            - 模式：透射和反射

            - 色深：灰度≥16位

            - 动态范围：≥3.4D（透射），≥2.7D（反射）

            - 分辨率：≥600dpi

▲（7）分析软件：原厂专用双向电泳凝胶图像分析软件，有正版的用户授权

计算机工作站：商用电脑

            - 处理器规格：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB

            - 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽

            - 显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口

            - 硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽

            - I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口

            - 显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口

            - 系统软件：正版windows 7 专业版、工作站所需的支持软件

            - A4彩色激光打印机

4基本配置

- 第一向等电聚焦仪（含兼容7-24cm任意长度的胶条槽等配件），1套

- 第二向小型垂直槽（含常规梳子和隔条两套及灌胶模具等），1套

- 第二向中型垂直槽（含常规梳子和隔条两套及灌胶模具等），1套

- 第二向大型垂直槽（6块胶运行所需玻板隔条灌胶模具等），1套

- 电泳电源，1台

- 凝胶成像扫描仪，1台

- 专用双向电泳分析软件 ，1套

- 恒温水浴，1套

- 计算机工作站，1套

5质保期：一年

6 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组七：质谱检测器（液相色谱-三重四极杆质谱联用仪）

            - 主要用途

主要用于食品、农产品安全、环境保护、生物代谢组学及蛋白鉴定等研究。

            - 使用环境条件：

- 环境温度: 5℃～40℃；相对湿度: 10～95％RH

- 电压：220VAC±10%；50Hz

            - 技术指标：

液相色谱

a.四元超高效混合泵

▲（1）梯度混合类型：四元超高效混合，四种溶剂选择，最高可扩展到9路溶剂；

（2）流量范围：0～2 mL/min，步进0.001 mL/min；

▲（3）最大压力：>100Mpa；

- 流量准确度：<0.1%；

- 流量精密度：<0.05%；

- 梯度混合精确度：< 0.15%；

- 泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞；

▲（8）五通道在线脱气机，流动相与针清洗溶液均脱气，有效降低交叉污染;

▲（9）延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

b.温控自动进样器：

- 样品位数：不少于90位，兼容孔板及常规样品瓶；

- 进样体积：0.01～10μL，可扩展到250μL；

▲（3）交叉污染：0.004%；

- 进样精度：<0.15% RSD；

- 自动进样器还具有自动样品稀释，在线衍生；

▲（6）自动进样器温控范围：4～40℃；

c.可冷却的柱温箱

- 安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况；

▲(2)温控范围：4～90℃；

- 温度稳定性：±0.1℃；

- 温度精度：±0.1℃；

质谱检测器

- 质量数范围(m/z) ：10-2000 amu；

- 灵敏度：ESI正离子:2.1mm x 50mm,1.7um C18, 1pg利血平(200fg/uL, 进样5uL)柱上进样，m/z609-195，信噪比≥10000:1

- 扫描速度: >10000 amu/sec；

- 质量准确度: <0.01%；

- 质量稳定性: <0.1amu (24hr)；

▲(6)正负离子切换速度：≤20ms；

▲(7)MRM最小驻留时间（Dwell time）：1ms；

- 定量分析功能，动态范围：>6×106；

▲(9)最大MRM采集通道：最大可同时采集〉30000个MRM；

- 质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正；

- 真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能；

- 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气，碰撞气采用氩气保证碰撞效果；

▲(13)检测器系统：光电倍增器密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。噪声、偏轴、高灵敏度，不会因使用造成的灵敏度下降而导致2－3年失效更换；

- 氮气发生器：氮气纯度≥99%；流量满足质谱检测器工作需求；

- 不间断电源：在线式；功率满足质谱检测器、配套液相及计算机工作站的使用需求；后备时间≥60min；

计算机工作站：商用电脑；

- 处理器规格：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB；

- 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽；

- 显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口；

- 硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽；

- I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口；

- 显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口；

- 操作系统软件：正版windows 7 专业版、工作站所需的支持软件；

- A4激光打印机；

质谱工作站软件

- 控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集；

- 自动方法优化软件：自动由于每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量；

- 动态 MRM: 根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口。可以实现每个方法最多分析30000个MRM；

- 数据谱库：配有农残或兽残二级谱库，同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时， MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的90%。

4．基本配置：

- 三重串联四极杆质谱仪，1台

- 超高效液相色谱仪主机，1套

- 计算机工作站及质谱软件，1套

- UPS不间断电源	，1台

- 氮气发生器，1台

- 高压气瓶减压阀，1只。

5．质保期：一年

6.售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组八：多功能酶标仪

            - 主要用途

检测样本对特定波长光的吸光度及样本发射的特定波长光的强度，主要用于核酸蛋白的定量和纯度检测、ELISA/酶学动力学检测、受体-配体结合、SNP基因定型、药物靶点研究、报告基因检测等检测实验。

            - 使用环境条件：

- 环境温度: 18℃~40℃；环境相对湿度: 0~85％RH

- 电源：220V±10%，50Hz±1%

            - 技术指标：

a.基本指标

- 检测模式：包含光栅式吸收光检测功能，光栅式荧光强度顶部底部检测功能，发光检测功能，时间分辨荧光检测功能，荧光偏振功能等；

- 读板方法：终点、动力学、光谱扫描、孔区域扫描；

- 微孔板类型：6 至 1536 孔板，2µL超微量检测板；

- 具备振荡功能；

- 温度控制范围：室温+4℃~45℃；

- 温度控制精度： ≤±0.5℃

- 探头高度调整范围：1~18mm，Z-轴自动聚焦，根据样品高度自动调整探头高度，聚焦检测；

b.吸收光检测功能

- 波长范围：≥230~999nm，步进≤1 nm；

- 波长选择：双光栅单色器，一次可进行多种波长测量；

- 测量范围：≥4.0 OD；

- OD分辨率：≤0.0001 OD；

- 光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量；

C．荧光强度检测功能

- 波长范围：激发/发射范围均≥200~800nm

- 波长选择：顶部和底部均为双光栅单色器；

- 带宽：激发侧和发射侧带宽可调，范围均≥9~30nm；

- 顶部检测灵敏度：≤2pM 荧光素 (384孔板 )；

- 底部检测灵敏度：≤4pM 荧光素 (384孔板 )；

- 荧光检测器：双PMT；

- 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染光谱特性，并可配合带宽可调功能进行合理高效的检测；

d.发光检测功能：检测灵敏度：≤20pM /孔ATP （384孔板）。

e.时间分辨荧光检测功能

- 光源：可根据信号强度进行能量调整；

- 波长范围：激发/发射范围均200~850nm ；

- 灵敏度：Eu 4 amol (384孔板 )；

f.荧光偏振功能

- 光源：高能量氙闪灯；

- 波长范围：激发/发射范围均≥320~850 nm；

- 波长选择：深度阻挡滤光片及二向色镜；

- 检测器：光子整合PMT；

- 灵敏度：2 mP；

g.气体控制

- 气体模式：内置管道，可通入CO2、O2或预混气；

- 控制器：外置控制器，选配；

h.控制及分析软件

- 支持主流操作系统，操作及分析软件为同一软件；

- 控制功能：可调整程序编辑步骤、各种检测模式（如吸收光和荧光）之间的切换可用软件自动切换；可针对单一检测孔进行程序编辑；

- 分析功能：自动绘制标准曲线，多种曲线拟合方式可选；可对原始数据进行多重运算，自动背景扣除，可根据需要设定参照值，并根据标准曲线自动运算样品浓度，可运算动力学反应速率，给出最大、最小及平均反应速率，并可进行EC50和Z-Prime等统计学分析；

- 报告功能：数据EXCEL导出功能，可选择导出内容、格式及导出位置，并可提前编辑报告模板进行数据套入；

i.超微量检测板

- 检测体积：≤2μL；

- 样品容量：≥15个；

- 检测范围：2~4000ng/μL dsDNA；

j.计算机工作站：商用电脑

- 处理器：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，缓存≥3MB；

- 内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽；

- 显卡：独立显卡，显存≥1GB；

- 硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽；

- I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口；

- 显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080；

- 系统软件：正版windows专业版、工作站所需支持软件；

- 打印机：A4彩色激光。

4基本配置：

- 主机（满足4.1～4.6要求）1台

- 气体通入模块，1套

- 超微量检测板，1块

- 控制及分析软件，1套

- 计算机工作站，1套

5质保期：一年

6 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组九：活细胞工作站

1.主要用途

用于长时间细胞培养图像观察采集，可自动多荧光、Z轴图像获取处理；支持多孔位，多位置染色标本、多孔板和活细胞荧光图像扫描。

2.使用环境条件：

- 环境温度5℃～40℃，环境相对湿度：15～80%

- 电源：220V±10%；50Hz±1%

3.技术指标：

★(1)研究级全自动倒置荧光显微镜镜体：满足电动微分干涉物镜棱镜转换、电动起片器、电动检片器；电动明场光闸和视场光阑，电动荧光光闸，电动转盘式聚光镜、电动物镜转盘、电动聚焦和XY轴扫描台，各种观察方式一键切换；

(2)观察方式：可作明场、荧光、微分干涉观察；

(3)光学系统：无限远光学系统；

★(4）聚焦机构：软件控制电动Z轴调焦功能，最小步进≤10nm；具备硬件焦距反馈系统。

(5）观察镜筒：双目镜筒；

(6）目镜：10×，视场数≥22；

(7）透射光照明装置：卤素灯照明器≥100W，具可调节视场光阑；

▲(8）聚光镜：≥7孔位长工作距离电动聚光镜，NA≥0.55；WD≥27mm，偏光镜可自动旋入、旋出光路。可以安装微分干涉等配件；

(9）载物台：右侧手柄机械扫描台。包括加载35-60mm培养皿，培养载片，多孔板，培养瓶及二氧化碳恒温培养装置；

(10）物镜转盘：≥6孔位，电动编码型物镜转盘；

(11）物镜：

平场半复消色差物镜4/5×，NA ≥0.13，WD ≥14.1mm；

平场半复消色差物镜10×，NA ≥0.3，WD ≥11.6mm；

长工作距离平场半复消色差物镜20×，NA ≥0.45，WD ≥6.9mm；

长工作距离平场半复消色差物镜40×，NA ≥0.6，WD≥1.9-3.3mm带校正环；

长工作距离平场半复消色差物镜60/63×，NA ≥0.7，WD≥ 1.8-2.6mm带校正环；

平场半复消色差油镜60/63×，NA≥1.25，WD≥0.19mm oil；

(12）荧光系统：

激发块转盘：≥ 6孔电动激发块转盘，内置电动光闸；

荧光管理：具有荧光光强管理、明场和荧光观察电动切换功能；

外置光纤传导荧光光源：功率≥120W，灯泡寿命≥2000小时；

荧光激发块：标配UV、窄带B、窄带G模块；

(13）侧口光路切换：电动，≥三档：0:100%；50:50，100%:0；

▲(14）微分干涉（微分干涉）附件：满足10×、20×、40×、60/63×物镜进行微分干涉观察，配有自动起片器，自动检片器，自动物镜棱镜转盘，自动聚光镜棱镜转盘，所有微分干涉光学部件可根据物镜需要自动进入或移出光路；

(15）中间变倍体：编码型三档1×，1.6×，2×；软件可以自动识别倍率变化情况并更改相应标尺设置；

(16）拍摄系统：

CCD：黑白，芯片面积≥9×6.7mm，真实物理分辨率≥1392×1040，像素面积≥6.45×6.45μm；

图像分辨率：≥1360×1040；

AD：≥12bit；

▲制冷：半导体制冷，低于环境温度10℃；

动态范围：≥68db；

(17）同品牌显微图像控制及分析软件：

自动控制功能包括：控制电动显微镜、多通道荧光自动获取、实现多时间、多标荧光、Z序列以及多位置的自动采集和处理；

时间序列图像获取：可以在操作过程中变速为快速获取功能，并按照实际拍摄的不同速度回放；

▲三维去卷积模块和多视野无缝拼接模块；

测量功能：随意对图象切割、测量、计数、分类。可以选择面积、周长、角度、灰度等多种测量方式，自动计算最大值、最小值、平均值、平均方差、标准方差、离散值、并可以使用测量参数公式编辑器定义需要复杂变量计算的特殊测量结果；

(18）计算机工作站：商用电脑

处理器规格：≥Intel 酷睿双核，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB；

内存：≥4GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽；

显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口；

硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽；

I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口；

显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口；

系统软件：正版windows 7 专业版、工作站所需的支持软件；

A4彩色激光打印机；

(19）二氧化碳恒温培养装置：

容量：≥2个35mm培养皿，适用于35mm-60mm培养皿，多孔板、培养载片等；

恒温方式：外置循环热气加热及载物台加热，并分别控制温度；加热部位可选底部、侧壁、上盖加热；

温度范围：高于室温3度至50℃，精度±0.1℃；

湿度控制：内置水槽；

二氧化碳来源：使用5%预混合二氧化碳；

控制器：带温度控制和二氧化碳气体流量计；

适配器：多孔板、2×35mm培养皿、50/60 mm培养皿。

(20）桌式隔振平台：

隔振方式：空气弹簧（自带气泵）

台面尺寸：1000×800mm

4.基本配置：

- 倒置显微镜主机，1台

- 目镜10×，2支

- 物镜4/5×、10×、20×、40×、60/63×（符合4.11要求）各1支

- 微分干涉附件，1套

- 荧光系统（含荧光光源和UV、B、G模块），1套

- 制冷单色CCD，1套

- 硬件控制及图像采集分析软件，1套

- 计算机工作站，1套

- 二氧化碳培养装置（含钢瓶及减压阀），1套

- 桌式隔振平台(带气泵)，1套

5.质保期：一年

6. 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

（5）	免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 包组十：水文理化因子测定系统

1.主要用途

用于检测水产养殖池塘中水体理化因子变化。

2.使用环境条件：

- 电源：AC 220V±10%；50Hz±1

- 环境温度: -20～70℃，0～95％相对湿度、无冷凝

3.技术指标：

a.多参数控制器

- 工作环境：-20～55℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

- 存储温度：-20～70℃；0～95％相对湿度、无冷凝；

- 电源：100～230VAC，50/60Hz；功率：75W；

- 显示：1/4VGA图形背景灯TFT彩色触摸屏液晶显示屏，具数据存贮功能，具有中文菜单显示；显示器尺寸：11.4×8.6cm（4.5×3.4in.）；分辨率：320×240像素；

★(5)探头输入：4～8路多通道，传感器与控制器可即插即用，无需校准；

★(6)输入：最多12个模拟0-20mA输入；额外的输入可通过增加探头模块实现；

★(7)输出信号：最多12路4～20mADC输出，4个继电器输出；额外输出增加探头模块实现，可选数字通讯和MODBUS或PROFIBUS DP输出；

(8)通讯协议：MODBUS、Profibus DP (选配)；

(9)存储器备份：用户设置均保存在存储器中；

(10)防护等级：IP65；ABS（显示模块）；

(11)尺寸：315×242×150 mm(12.4×9.8×5.6in.)（包括显示模块和探头模块）；

(12)认证：

▲1)北美认证：cTUVus to UL 61010A-1 and CSA C22.2 No. 1010.1；FCC ID QIPMC56 / IC ID 267W-MC56；

▲2)欧洲认证：CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC；TUV-GS to EN 61010-1；EN 61326 Amd's 1 & 2；

▲3)安装方式：表面安装，面板安装，管道安装（水平或垂直）；

b.差分pH传感器

▲(1)测量原理：差分电极，带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿；

(2)测量范围：0～14pH；

(3)灵敏度：±0.01pH；

- 稳定性：每24小时0.03pH，不累积；

- 工作温度范围：-5～70℃；

- 传感器最大传输距离：914米；

- 传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（70℃）；

- 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值；

- 水样流速：最大3m/s；

- 电缆长度：10米；可延长；

- 防护等级：IP68；

- 安装方式：浸没式、流通式或插入式安装方式；

c.ORP传感器

▲(1)测量原理：差分式电极（含温度电极），带双阶参比电极（接地电极和参比电极）；

- 测量范围：-1500～+1500mv/ -5～70℃；

- 灵敏度：小于0.5mV；

- 稳定性：每24小时2mV，不累积；

- 传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃，模拟传感器）；

- 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，分析仪显示温度值，不提供自动温度补偿，；

- 探头最大传输距离：914米；

- 防护等级：IP68；

- 电缆线长：10米；

- 安装方式：浸没式或流通式等安装方式；

d.溶解氧传感器

▲(1)形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

- 工作原理：化学荧光法；

- 维护简单，两年更换一次荧光帽；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需对电极打磨清洁；

- 溶氧测量范围：0.00～20.00 mg/L(ppm)或0-200%饱和度；

- 温度测量范围：0～50℃，带温度自动补偿；

- 温度电极外置；

- 精度：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；

- 重现性：±0.1ppm （mg/L）；

- 响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；

- 防护等级：IP68；

- 流速：无要求；

- 标配电缆：10米，可延长，带快速接头（M12，5针）；

- 传感器浸入深度：最大压力限值：34米，345KPa；

- 最大传输距离：1000米（使用接线盒）；

- 接液材质：荧光帽：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC，聚氨酯，viton，Noryl，316不锈钢；

- 尺寸（直径×长度）：49.53×255.27 mm；

e.电导率传感器

▲(1)测量原理：电极法；

- 传感器：接触式，带PT1000温度传感器；

- 测量范围：0～100uS/cm到0～200000uS/cm；根据选择的电极常数不同而不同；

- 温度范围：-20～200℃；

- 精确度：读数的±2%（＞200μs/cm）；

- 灵敏度：读数的±0.5%；

- 重复性：读数的±0.5%；

- 流速：0～3m/s；

- 标准电缆长度：6米，可延长；

- 防护等级：IP68；

- 安装方式：浸没式或管道式；

f.氨氮

▲(1)测量原理：气敏电极法；

- 测量范围：0.02～5mg/L，0.05～20mg/L，1.0～100 mg/L，10～1000 mg/L NH4-N；（量程由试剂确定）；

- 准确度：≤1mg/L时，3%+0.02mg/L；＞1mg/L时，5%+0.02mg/L；（0.02-5mg/L）；

3%±0.05mg/L；（0.05～20mg/L）；3%±1.0mg/L；（1.0～100 mg/L）；4.5%±10mg/L；（10～1000 mg/L）；

- 重现性：3%+0.02mg/L；（0.02-5mg/L）；2%±0.05mg/L；（0.05～20mg/L）；2%±1.0mg/L；（1.0~100 mg/L）；2%±10mg/L；（10～1000 mg/L）；

- 最低检测限：0.02mg/L；（0.02～5mg/L）；0.05mg/L；（0.05～20mg/L）；1mg/L；（1.0～100 mg/L）；g/L；（10～1000 mg/L）；

- 测量周期：5～120分钟（用户可调）；

- 响应时间：T90≤5min；

- 仪器具有自动校正、自动清洗功能；

- 显示及数据传输：由SC1000的LCD液晶屏显示，数据和图形显示，有数据存储功能；数据输出由SC1000多参数控制器的继电器，电流输出或总线接口输出；

- 样品过滤：采用Filter probe或Filtrax等过滤装置获取连续样品；

- 样品流速：最大3米/秒或900ml/h；

- 防护等级：IP65；

- 电源：230VAC，50/60Hz；

- 需配备一年正常使用所需要的消耗品及试剂；

- 水样过滤系统：膜过滤，自清洗形式，对水样进行采集处理，为分析仪提供适当的样品。

4.基本配置：

- 多参数控制器1台（套）

- 数字PH电极1台（套）

- 浸没安装支架1台（套）

- PH4.01缓冲液1台（套）

- PH7.00缓冲液1台（套）

- 数字ORP电极1台（套）

- 浸没安装支架1台（套）

- 200mV ORP校准液1台（套）

- LDO溶氧探头1台（套）

- LDO探头支架1台（套）

- 数字电导率探头1台（套）

- 1/2英寸不锈钢压紧安装配件，1台（套）

- 氨氮分析仪探头（0.02 to 5 mg/L）1台（套）

- 支架型安装组件1台（套）

- 边缘型安装组件1台（套）

5.质保期：一年

6. 售后服务与培训

（1）	免费用户使用现场安装调试。

（2）	安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

（3）	维修响应时间一般情况≤72小时。

（4）	所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

(5)免费培训1次，16学时以上；在位培训不限人数，卖方集中培训不超过2人。

- 商务要求

1.交货期：进口设备合同签订之日起90日（日历日）内交货到用户指定地点。国产设备合同签订之日起30日（日历日）内交货到用户指定地点。

2.交货地点：采购人指定地点（广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号）。

3.安装与调试:

3.1响应供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

3.2中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.技术培训

应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。

5.质保期

5.1中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经采购人验收合格方可。

5.2质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

5.3质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

5.4在质保期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

5.5质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

5.6质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。

6.包装与运输

6.1备件与设备应分开包装，并且这些箱盒适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

6.2产品的包装应符合中华人民共和国标准或等同的规定，具有足够的强度，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

7.验收要求

7.1采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

7.2交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

7.3进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

7.4货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

7.5中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.6货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

7.7设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

7.8采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

7.9当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

8.履约保证金

（1）中标人应在中标通知书发出之日起5日（日历日）内向采购人以支票、汇票、本票或者金融机构出具保函形式提交合同总额5%的履约保证金。履约保证金在货物的质量保证期满后15个工作日内由采购人无息退还。

（2）如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿。

9.付款方式

（1）预付款:本合同书生效后，10个工作日内甲方向乙方支付预付款,预付款金额为合同总金额的60%,但前提是乙方向甲方提供足额的预付款保证金或《预付款保证金保函》（保函时间不低于6个月）。

（2）签订外贸合同后，10个工作日内甲方向乙方支付设备进度款，进度款为合同总金额的40%。

（3）货物集成、安装调试完毕后，由双方共同验收，若设备运行状况良好，满足甲方要求，签署验收合格文件后退还合同总额60%的预付款保函。

(4）因项目拨款审核审批环节较多，有可能不会及时足额到位，乙方应予以谅解，并不得以此为由影响供货及追究甲方责任。资金一旦到位，甲方将及时予以支付。

（5）乙方应随时向项目管理单位报告项目执行进展情况。培训、质保期及售后服务要求。

# 第三章  投 标 须 知

- 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 |
| 3 | 5.2.1 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，各包组收费标准以预算金额为基准按照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）文执行。 2、向采购代理机构缴纳招标服务费可用银行转帐方式支付到以下账号： 招标代理服务费账户：广州市国科招标代理有限公司 账号：7120 5774 1941 银行：中国银行广州先烈中路支行 |
| 4 | 10.1 | 踏勘现场 | 不举行 |
| 5 | 12 | 答疑会 | 不举行 |
| 6 | 16.2 | 多个包（组）投标文件的装订和封装 | 投标文件应按每个包（组）的要求分别装订和封装。 |
| 7 | 18 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
| 8 | 19 | 联合体投标 | 不允许联合体投标 |
| 9 | 21.3 21.4 | 投标保证金 | 1、投标人必须向采购代理机构缴纳投标保证金： 包组一：￥7,000.00元（大写：人民币柒仟元整）； 包组二：￥4,200.00元（大写：人民币肆仟贰佰元整）； 包组三：￥4,000.00元（大写：人民币肆仟元整）； 包组四：￥19,500.00元（大写：人民币壹万玖仟伍佰元整）； 包组五：￥6,000.00元（大写：人民币陆仟元整）； 包组六：￥4,000.00元（大写：人民币肆仟元整）； 包组七：￥20,000.00元（大写：人民币贰万元整）； 包组八：￥4,000.00元（大写：人民币肆仟元整）； 包组九：￥7,000.00元（大写：人民币柒仟元整）； 包组十：￥5,000.00元（大写：人民币伍仟元整）。 2、投标保证金须在投标截止时间前到达以下指定账号（以银行到账时间为准）： 开户名称：广州市国科招标代理有限公司 开户银行：广发银行广州分行华泰支行 开户账号：1010 0751 2010 0017 27 保证金联系人：李小姐 联 系 电 话：020-87687853 |
| 10 | 22.1 | 投标截止时间 | 2015年12月14日9:30（北京时间） |
| 11 | 22.2 | 投标有效期 | 90天 |
| 12 | 23.1 | 投标文件数量 | 投标文件正本1份、副本7份、唱标信封1份（内含开标一览表1份、投标文件电子文件1份、退保证金说明及投标保证金缴纳证明） |
| 13 | 31.1 | 评标委员会组成 | 评标委员会共由七人组成，其中采购人代表一人，其余评审专家均从财政部专家库中随机抽取产生。 |
| 14 | 37.2 | 中标候选人推荐数量 | 评标委员会推荐3名中标候选人。 |

投  标  须  知

- 总   则

      - 说明

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

  - 资金来源：详见《投标须知前附表》。

      - 定义

- “采购人”是指：详见《投标须知前附表》。

- “监管部门”是指：政府采购管理部门。

- “采购代理机构”是指：广州市国科招标代理有限公司。

- 合格的投标人

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

  - 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

  - 合格投标人的条件详见《投标邀请》的“供应商资格要求”。

- “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- “甲方”是指采购人。

- “乙方”是指中标人。

      - 遵循原则

- 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

      - 合格的货物和服务

- “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》实行审核管理。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

      - 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 招标代理服务费

- 本次招标代理服务费由《投标须知前附表》中所述的交纳人及交纳金额向采购代理机构一次性交纳。

- 招标代理服务费币种：人民币。

      - 知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

      - 纪律与保密事项

- 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

- 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

- 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。如有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

- 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

      - 关于关联企业

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

      - 关于分公司投标

- 分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

      - 踏勘现场

- 投标人应按《投标须知前附表》所述时间和要求对项目现场进行踏勘或自行对项目现场进行踏勘。

- 投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

- 采购人若向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

- 招 标 文 件

      - 招标文件的组成

- 招标文件包括：

第一章  投标邀请函

第二章  用户需求书

第三章  投标须知

第四章  合同书格式

第五章  投标文件格式

其  它  在招标过程中由采购代理机构发出的澄清、修正和补充文件等。

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有澄清、补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

      - 招标文件的澄清及答疑

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 或根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，或以书面函件形式通知购买了招标文件的投标人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件最后发出的书面文件为准。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

      - 招标文件的澄清或修改文件发出时间

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，采购代理机构将在采购代理机构网站等媒体上发布澄清或修改公告和以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认（加盖单位公章，传真有效）。投标人如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清、补充、修改文件内容。

- 投标文件的编制和数量

      - 投标语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国际公制单位。

      - 投标文件的构成

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标人编排投标文件应包括投标文件格式要求的所有内容以及招标文件要求提供的内容。

      - 投标文件的编写

- 投标人须对本项目以包组为单位整体投标，任何只对某包组其中一部分标的进行的投标都被视为无效投标或被确定为投标无效。

- 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。如果《投标须知前附表》有特别要求的按照其要求进行编制。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

      - 投标报价

- 投标人所提供的货物和服务均应按照第二章用户需求书要求的“投标报价说明”进行报价。

- 投标人应按照《开标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

- 《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

- 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

- 应包含货物的制造、至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

- 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

      - 备选方案

- 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。《投标须知前附表》允许有备选方案的除外。

      - 联合体投标

- 如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。投标人须提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

      - 投标人资格证明文件

- 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

- 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

      - 投标保证金

- 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

- 投标保证金交纳形式：转帐或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 投标保证金交纳时间：须在投标截止时间前到达采购代理机构账户（以银行到账时间为准）。

- 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

- 投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种，在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：

  - 从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：广州市国科招标代理有限公司

开户银行及帐号：见《投标须知前附表》。

1）投标人汇缴保证金时应按包组（如有）汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

2）汇缴时务必在汇款单备注上标注项目编号和包组号（如有）。

  - 用“保函”形式提交的：

“保函”投标截至时间前1天提交，采购代理机构审核其内容、格式等是否符合规定；

在投标时提供有效的“保函”复印件，作为投标文件的组成部分之一。

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

1）由财政部选定的试点专业担保机构或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（省直地区：中国投资担保有限公司，广州地区：广东省融资再担保公司，东莞地区：东莞市金鼎融资担保公司）；

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

- 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起五个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

- 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订政府采购合同之日起五个工作日内原额退还。

- 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

  - 投标截止后投标人撤销投标文件的；

  - 中标后无正当理由放弃中标或在规定期限内未与采购人签订合同；

  - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

  - 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费；

  - 中标人在规定期限内不按招标文件及相关规定提交履约保证金（如有）。

      - 投标的截止时间、投标有效期

- 投标的截止时间为第一部分《投标邀请函》中规定时间，超过截止时间后的投标为无效投标，采购代理机构将拒收。

- 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

      - 投标文件的数量和签署

- 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。

- 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主体方进行签署即可。

- 投标文件应编制目录，并有页码。

- 投标文件的递交

      - 投标文件的密封和标记

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独放在《唱标信封》中和其他《唱标信封》要求的文件一起密封提交。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

      - 对投标文件投递的要求

- 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的投标截止时间前递交到采购代理机构。

- 投标文件的递交须由投标人代表签名确认。

- 所有投标文件必须装在密封完好的信封。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

投标文件（正/副本/唱标信封） 项目编号：填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目编号 项目名称：填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目名称 包组号： 投标人名称（盖章）： 投标人地址： （注意： 年 月 日 分之前不得开启）

      - 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

- 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

      - 投标样品

- 本项目如要求提交投标样品的，采购代理机构在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 由于采购代理机构存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关投标人收到采购代理机构的投标样品退还通知后7日内取回，否则视同投标人不再认领，采购代理机构有权进行处理。

      - 投标文件的拒收

- 投标文件有下列情形之一的，采购代理机构拒绝收取投标文件：

- 在超过投标截止时间送达的或未送达指定地点的；

- 投标文件未按招标文件规定密封的。

- 开标、评标定标

      - 开标

- 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

- 开标时，由投标人或投标人的推选代表（投标人代表产生原则：参加投标的投标人超过5家时按照签到顺序递交投标文件的前五名投标人代表作为全体投标人的推选的代表）检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

- 在开标时，未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 采购代理机构将做开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

- 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

      - 评标过程的保密性

- 从开标到签订政府采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

      - 评标委员会的组成和评标方法

- 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数（具体组成人数见《投标须知前附表》）及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

- 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

- 评标委员会或者与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

- 评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应当主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求其回避：

- 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

- 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

- 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

- 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

- 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

- 其他可能影响评审工作公正性情形。

      - 评标方法、步骤及标准

- 评标方法

- 本次评标采用综合评分法。

- 本次评标是以招标文件为依据，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 评标步骤

- 评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐三位中标候选人。

- 评分及其统计

- 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分次次高的投标人为第三中标候选人。

      - 初步评审

- 评标委员会按照以下《初步评审表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性审查，只有对《初步评审表》所列各项内容全部作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应《初步评审表》所列各项内容有争议的投标文件，评标委员按照少数服从多数的原则以记名方式进行投标表决，只有得票超过半数的投标文件才有资格进入下一阶段的详细评审，否则认定为无效投标。

初步评审表

| 序号 | 初审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函、资格文件声明函、承诺函 |
| 2 | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书 |
| 3 | 1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织或自然人 2、参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，需要提供以下材料； （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 3、投标产品（制造商或生产厂家或总代理商）的有效授权证明书或总代理证书或经销商代理证书（加盖投标人公章），若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。（适用于供应商非生产厂家或制造商的） 4、本项目不接受联合体投标； 5、已登记报名并购买了招标文件。 |
| 4 | 投标有效期：90日 |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 投标总价是固定价且未超过本项目采购预算 |
| 7 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） |
| 8 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证缴纳金额满足招标文件要求的 |
| 9 | 未出现恶意竞争低于成本价的情形 |
| 10 | 无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |
| 11 | 未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形 |

- 评标价格按以下方法进行修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

- 同一品牌同一型号的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

- 如果通过初步评审的投标人不够3家，本次招标失败。

      - 详细评审

- 详细评审是对通过初步评审的投标文件进行技术、商务和价格的评审。

- 分值（权重）分配

- 评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：分值设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（20%） | 技术评分（50%） | 价格评分（30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 20分 | 50分 | 30分 |

- 商务评分：评标委员会就各投标文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求响应程度 | 5分 | - 完全满足并优于商务要求的：4～5分； - 完全满足商务要求的：2～3分； - 部分商务要求有负偏离的：0～1分。 |
| 2 | 投标人综合实力和履约能力 | 5分 | 对包组内各投标人的技术力量、综合实力、供货组织能力进行横向对比： - 优：4～5分； - 良：2～3分； - 一般： 0～1分。 |
| 3 | 2013年至今同类项目业绩 | 6分 | 每提供一个同类项目业绩得1分，最高得6分。 （以合同证明复印件为准） |
| 4 | 企业信誉 | 4分 | - 银行资信证明：有2分，无0分。 - 重合同守信用：有2分，无0分。 |
| 合计：20分 |  |  |  |

- 技术评分：评标委员会就各投标人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》。

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应程度 | 3分 | - 完全满足并优于技术要求的：3分； - 完全满足技术要求的：2分； - 部分技术要求有负偏离的： 1分。 |
| 2 | 技术指标的符合性 | 25分 | - 投标产品完全满足第二章用户需求书中包组内“使用环境条件、技术指标、基本配置”的所有指标得25分； - 未带“▲”项，每不满足一项扣2分，扣完为止。 - 带▲项，每不满足一项扣5分，扣完为止。 |
| 3 | 货物先进性、可靠性 | 10分 | 对包组内所投货物的品牌知名度、行业口碑、产品认证等进行横向对比： - 优：8～10分； - 良：4～7分； - 一般：0～3分。 |
| 4 | 实施方案 | 7分 | 对包组内各投标人实施方案中供货时间安排、安装、调试、验收、培训及操作进行横向对比： - 优：5～7分； - 良：3～4分； - 一般：0～2分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 5分 | 对包组内投标人售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等进行横向对比： - 优：4～5分； - 良：2～3分； - 一般： 0～1分。 |
| 合计：50分 |  |  |  |

- 价格评分（30分）：

- 对小型或微型企业投标的政策扶持（详见第三章投标须知“八、关于中小企业投标”第44点“小型和微型企业价格扣除的规定”的规定）。

- 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分计算公式：

价格评分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

      - 投标文件的澄清

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

      - 投标的评价

- 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

      - 授标

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告。

- 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，名次按投标价由低到高顺序排列；综合得分相同、且投标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

- 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标交候选人中按顺序确定中标人。

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

      - 替补候选人的设定与使用

- 排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交、或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

      - 招标失败处理

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 质疑

      - 质疑与答复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，逾期质疑无效。

- 质疑函应当署名。质疑服务商为自然人的，应当由本人签字；质疑服务商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者投标人代表签字并加盖公章。质疑函应写明联系人及联系方式，且质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 合同的订立和履行

      - 合同的订立

- 在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。

- 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 采购代理机构或采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

      - 合同的履行

- 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照合同的订立的41.3条规定公告和41.4条规定备案。

- 关于中小企业投标

      - 政府采购信用担保

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

- 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

- 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 试点地区专业担保机构的名单、联系人、联系方式 ：

省直地区：中国投资担保有限公司 刘先生 010-88822559 ；

广州地区：广东省融资再担保有限公司 梁先生 020-83033627；

东莞地区：东莞市金鼎融资担保公司 卢先生 0769-23326888。

- 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

- 投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

      - 小型和微型企业价格扣除的规定

- 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格部分予以扣除。

- 如《投标须知前附表》中允许联合体投标的，根据联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除。

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 小型和微型产品价格扣除必须满足以下条件：

- 投标人为在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

- 投标货物的制造商为中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

- 投标货币为人民币。

- 中小企业投标应提供《中小企业声明函》，并且《投标人基本情况表》中列明的数据符合《工信部联企业[2011]300号》规定的划分标准；提供其他小型和微型企业制造货物的，应同时提供生产厂家（制造商）的《生产厂家（制造商）资格证明》，并且《生产厂家（制造商）资格证明》列明的数据符合《工信部联企业[2011]300号》规定的划分标准（格式见第五章投标文件格式）。如果投标货物涉及多个生产厂家（制造商）的，须每个生产厂家（制造商）都出具《生产厂家（制造商）资格声明》。

- 适用法律

      - 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四章  合同条款

注：中华人民共和国关境内提供的货物和服务采用合同格式一；

中华人民共和国关境外提供的货物和服务采用合同格式二；

（合同格式一和格式二为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

- 合同格式一（适用于中华人民共和国关境内提供的货物和服务）

政府采购合同

合同编号：

甲方（用户采购方）：

乙方（中标供应方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目招标文件（项目编号：GZGK15P115A0507Z）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：小写：￥ ； 大写：人民币 。 |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同总额包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 合同金额

合同总金额：小写：￥                  ； 大写：人民币             。

- 设备要求

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。

- 货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

- 知识产权

- 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：（按照用户需求书要求）

- 交货方式：送货到现场

- 交货地点：用户指定地点

- 付款方式

（按照用户需求书要求的付款方式）。

- 培训、质保期及售后服务要求

- 乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 在质保期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

- 负责售后服务维修的单位名称（如有）：

地址：

联系人：

联系电话

手机号码：

传真号码：

- 包装、到货检验、安装与调试:

- 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 到货检验

  - 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

  - 货物送到甲方指定场地后，甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

- 合同货物的安装调试：

  - 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

  - 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

  - 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

  - 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

- 验收：

- 甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- 货物来源国官方标准。

- 进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

- 设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

- 甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。

- 乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 履约保证金

（按照用户需求书要求）

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

- 合同一式    份。甲、乙双方各执    份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：

地址 ：                                          地址 ：

代表：                                           代表：

签定日期：  年     月    日                      签定日期：     年     月     日

开户名称：                                       开户名称：

银行帐号：                                       银行帐号：

开 户 行：                                       开 户 行：

- 合同格式二（适用于中华人民共和国关境外提供的货物和服务）

政府采购合同

合同编号：

甲方（用户采购方）：

乙方（中标供应方）：

丙方（进口外贸代理公司）：（如果不需要外贸公司代理进口的只签订双方合同）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目招标文件（项目编号：GZGK15P115A0507Z）的要求，经三方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 （中英文） | 型号规格 | 品牌 | 制造商 （全称） | 产地 | 数量 | 币种 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：（币种） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同总价为指定交货地点的交货价。包括：CIP广州口岸价和其他伴随服务费用。其他伴随服务费用包括但不限于以下费用：

- 货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

- 安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。

- 安装调试中的相关费用（包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等）。

- 外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

- 按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。

- 货物进口所需办理的免费手续由乙方协助甲方办理，丙方负责办理货物报关、机场提货、对外付汇及汇后的银行结算，乙方支付丙方代理进口业务手续费人民币            （￥         ），含丙方办理进口货物、报关等一切办理进口货物的费用。丙方负责广州口岸提货及将货物从机场运送到甲方指定地点。

- 乙方提货前必须提前通知甲、丙方，提货当天甲、丙方派专人随同前往提货，并由甲方对货物包装箱加贴封条。

二、合同金额

合计总金额：（币种）

三、设备要求

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。

- 货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

四、知识产权

乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

五、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：（按照用户需求书要求）

- 交货方式：送货到现场

- 交货地点：用户指定地点

六、付款方式

（按照用户需求书要求的付款方式）。

七、培训、质保期及售后服务要求

- 乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 在质保期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

- 负责售后服务维修的单位名称（如有）：

地址：

联系人：

联系电话

手机号码：

传真号码：

八、包装、到货检验、安装与调试:

- 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 到货检验

- 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

- 进口货物送到甲方指定场地后，甲、乙、丙三方同时在场时才能开封检验。

- 合同货物的安装调试：

- 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

- 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

九、验收

- 甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合招标文件和投标文件中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- 货物来源国官方标准。

- 进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

- 设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

- 甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

十、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。

- 乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、履约保证金

（按照用户需求书要求）

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，三方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方

所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向其他两方通报，以

减轻可能给其他两方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙丙三方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知其他两方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方、丙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

- 本合同在乙方提交履约保证金并甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

- 合同一式    份。甲乙丙三方各执    份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址 ：                                        地址 ：

代表：                                         代表：

签定日期：  年     月    日                    签定日期：     年     月     日

开户名称：                                     开户名称：

银行帐号：                                     银行帐号：

开 户 行：                                     开 户 行：

丙方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期：  年     月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

签定地点：

# 第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本/唱标信封）

项目编号：

项目名称:

包 组 号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

- 投标文件目录表

| 文件类型 | 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件 | 1 | 投标函（格式1） |  |  |  |  |
|  | 2 | 资格文件声明函（格式2） |  |  |  |  |
|  | 3 | 承诺函（格式3） |  |  |  |  |
|  | 4 | （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |  |
|  | 5 | 法定代表人（负责人）证明书（格式4） |  |  |  |  |
|  | 6 | 法定代表人授权委托书（格式5） |  |  |  |  |
|  | 7 | 代理证书或生产（制造、总代理商）授权委托书（格式6） |  |  |  |  |
|  | 8 | ★实质性指标响应表（格式7） |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标保证金缴纳证明 |  |  |  |  |
|  | 10 | 开标一览表（格式8） |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标分项报价表（格式9） |  |  |  |  |
| 商务部分文件 | 1 | 投标人基本情况表（格式10） |  |  |  |  |
|  | 2 | 合同条款响应表（格式11） |  |  |  |  |
|  | 3 | ▲重要性商务要求响应表（格式12） |  |  |  |  |
|  | 4 | 商务要求响应表（格式13） |  |  |  |  |
|  | 5 | 2013年至今同类项目业绩一览表（格式14） |  |  |  |  |
|  | 6 | 本项目管理人员及技术人员名单（格式15） |  |  |  |  |
|  | 7 | 其它商务部分文件 |  |  |  |  |
| 技术部分文件 | 1 | ▲重要性技术要求响应表（格式16） |  |  |  |  |
|  | 2 | 技术要求响应表（格式17） |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标货物的详细技术资料及配置清单（格式18） |  |  |  |  |
|  | 4 | 实施方案（格式19） |  |  |  |  |
|  | 4 | 售后服务方案（格式20） |  |  |  |  |
|  | 5 | 其它技术部分文件 |  |  |  |  |
| 其他文件 | 1 | 中小企业声明函（格式20） |  |  |  |  |
|  | 2 | 生产厂家（制造商）资格证明（格式21） |  |  |  |  |
|  | 3 | 招标代理服务费承诺书（格式22） |  |  |  |  |
|  | 4 | 退保证金说明（格式23） |  |  |  |  |
|  | 5 | 政府采购投标担保函（可选）（格式24） |  |  |  |  |
|  | 6 | 银行出具的履约保证金保函（可选）（格式25） |  |  |  |  |
|  | 7 | 格式31 专业担保机构出具的政府采购履约担保函（可选）（格式26） |  |  |  |  |
|  | 8 | 其它文件 |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人以上所递交的资料按规定加盖投标人公章；

2. 投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上投标文件提交时必须严格按照《投标文件目录表》的排列顺序装订成册。

- 初步评审自查表

| 序号 | 审查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、资格文件声明函、承诺函 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 2 | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 3 | 1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织或自然人 2、参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，需要提供以下材料； （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 3、投标产品（制造商或生产厂家或总代理商）的有效授权证明书或总代理证书或经销商代理证书（加盖投标人公章），若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。（适用于供应商非生产厂家或制造商的） 4、本项目不接受联合体投标 5、已登记报名并购买了招标文件 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 4 | 投标有效期：90日 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 6 | 投标总价是固定价且未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 7 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 8 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证缴纳金额满足招标文件要求的 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 9 | 未出现恶意竞争低于成本价的情形 | 通过或不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 10 | 无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 | 通过或不通过 |  |
| 11 | 未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形 | 通过或不通过 |  |

注：1、以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2、投标人须在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏真写页码。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

- 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（ ）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 投标函

投  标  函

致：广州市国科招标代理有限公司

根据贵方采购的项目名称：   中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目                (项目编号：GZGK15P115A0507Z)包组号       的招标文件要求，签字代表________________(全名及职衔)经正式授权并以投标人                          (投标人名称、地址)的名义投标，并提交投标文件。

在此，我方声明如下：

- 我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 我方同意投标有效期为投标截止日起90天。如果我方的中标，投标有效期延长至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我方在中标后未能按规定签订采购合同或在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 如果我方未对招标文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

（注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标）

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 资格声明函

资格声明函

广州市国科招标代理有限公司：

关于贵方采购项目名称：   中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目                (项目编号：GZGK15P115A0507Z) 包组号       投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。现承诺在本次招标采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 承诺函

承诺函

广州市国科招标代理有限公司：

关于贵方发布的项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目                (项目编号：GZGK15P115A0507Z) 包组号       的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并作出以下承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的投标文件标注的投标有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：

营业执照注册号：                        企业类型：

经营范围：

。

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

投标人名称（盖公章）：

地   址：

日   期：

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于  （公司地址）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州市国科招标代理有限公司的项目编号为：GZGK15P115A0507Z的 中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（投标企业授权代表）无转委托权限。

本授权书于      年     月     日签字之日起生效，特此声明。

附：

投标人名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖章：

投标人代表（授权代表）签字或盖章：

职务：

投标人代表（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

- 生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

致：广州市国科招标代理有限公司：

我方  （生产厂家/制造商/总代理商）  是依法成立、有效存续并以生产/制造/总代理的（货物名称）的法人，主要营业的地点设在      (生产厂家地址/制造商地址/总代理商地址  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方采购项目编号为         、项目名称：      ） 的文件要求提供的由我方生产/制造/总代理的    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为生产厂家/制造商/总代理商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年    月    日签署本文件。

生产厂家/制造商/总代理商名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

联系电话、传真:

日期：      年      月      日

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：      年      月      日

注：1.本格式仅为生产厂家（制造商或总代理商）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。

2.投标人若非生产厂家或制造商的，就必须取得生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书或总代理证书或经销商代理证书；若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

- ★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如招标文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 开标一览表

开  标  一  览  表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 包组号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 质量保证期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 填写提示：境外货物注明是否免进口环节税 |
| 投标总价：￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“投标报价说明”。

3.以人民币报价

4.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 |  | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： |  |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： |  |
| 三、报价汇总： 。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 以人民币报价；

2. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 公司开户银行名称及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书情况 | 证书名称 | 证书等级 |  | 发证单位 |  | 证书有效期 |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；

2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；

3．如投标此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 合同条款响应表

合同条款响应表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表（如属于“中华人民共和国关境内提供的货物和服务”的选择第四章合同格式一；如属于“中华人民共和国关境外提供的货物和服务”选择第四章合同格式二）。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- ▲重要性商务要求响应表

▲重要性商务要求响应表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | ▲重要性商务要求招标内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人须对招标文件用户需求“商务要求”中有关“▲”号的重要性商务要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、招标文件用户需求“商务要求”中标有“▲”的条款均被视为重要性商务要求，投标人如有一项带“▲”的条款未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如招标文件用户需求书“商务要求”中无标有“▲”重要性商务条款的，请在表格上填写“无”。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 商务要求响应表

商务要求响应表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | 商务要求招标内容 | 投标人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：本表根据招标文件用户需求书的“商务要求”，除带“★”和“▲”条款之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 2013年至今同类项目业绩一览表

2013年至今同类项目业绩一览表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | 采购人名称 | 主要设备名称 | 合同总价 | 签约日期及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：须提供合同作为证明文件。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 本项目管理人员及技术人员名单

本项目管理人员及技术人员名单

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 本项目拟担任职务及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上人员的学历、职称、社保资料复印件等作为证明资料。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- ▲重要性技术要求响应表

▲重要性技术要求响应表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | ▲重要性技术要求招标内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人须对招标文件用户需求“技术要求”中有关“▲”号的重要性技术要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、招标文件用户需求“技术要求”中标有“▲”的指标均被视为重要性技术要求，投标人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如招标文件用户需求书“技术要求”中无标有“▲”重要性技术指标，请在表格上填写“无”。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 技术要求响应表

技术要求响应表

项目编号：GZGK15P115A0507Z

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所渔用药物创制重点实验室建设项目

| 序号 | 技术要求招标内容 | 投标人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：本表根据招标文件用户需求书的“技术要求”，除带“★”和“▲”指标之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 投标货物详细技术资料及配置清单

投标货物详细技术资料及配置清单

（格式可自定）

主要内容应包括但不限于以下内容（并附相关证明资料/产品宣传彩页）：

1．货物品牌、型号；

2．货物技术参数、性能及配件；

3．投标货物的质量标准、检测标准、测试手段；

4．投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明；

5．投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 实施方案

实施方案

（格式可自定）

主要内容应包括但不限于以下内容：

1．对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案；

2．投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 售后服务方案

售后服务方案

（格式可自定）

主要内容应包括但不限于以下内容：

1．维修点名称、电话，负责人员及地址（附售后服务机构证明材料）；

2．详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准；

3．投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明；

4．投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 中小企业声明函（可选）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：      年       月        日

备注：

1、小型或微型企业的划分标准按《中小企业划型标准规定》信部联企业[2011]300号执行。

2、投标货物制造商须为中国法人或其他组织，须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，方给予价格扣除。

3、如投标人或制造商不属于小型或微型企业，则不需要提供该《中小企业声明函》。

4、如制造商属于小型或微型企业的，须提供《生产厂家（制造商）资格证明》。

5、如果投标货物涉及多个生产厂家（制造商）的，须每个生产厂家（制造商）都出具《生产厂家（制造商）资格声明》。

- 生产厂家（制造商）资格证明（可选）

生产厂家（制造商）资格证明

1．名称及概况：

- 生产厂家（制造商）名称：

- 地址：

- 电传/传真/电话号码：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 企业性质：

- 法人代表：

- 职员人数：

- 2014年财务状况

①营业收入：

主营收入：

其他收入：

②资产总额：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

生产厂家（制造商）名称（盖公章）：

生产厂家（制造商）授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州市国科招标代理有限公司

如果我公司在贵公司组织的：              （项目名称）    （项目编号：         ）的货物及服务招标中获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳的“招标代理服务费”后，凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《中标通知书》。

我公司如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我公司提交的投标保证金（保函）及采购人根据中标合同约定支付给我公司的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及广州市国科招标代理有限公司的要求办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 退保证金说明

退保证金说明

致：广州市国科招标代理有限公司

我方为                                           （项目名称）的投标[项目编号为：                  ]所提交的投标保证金                （大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账号：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：      年       月     日

- 政府采购投标担保函（可选）

政府采购投标担保函

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖公章）

日   期：       年     月      日

- 银行出具的履约保证金保函（可选）

履约保证金保函(如有)

履约保函编号：                	开具日期：

致：（买方名称）

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于        年    月    日就（项目名称）项目项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同编号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付最高金额为人民币（担保金额），并为此约定如下：

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，

包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、费用扣减或预提税款，不论这些

款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方

在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在合同规定的保证期期满（质量保证期结束日）前完全有效。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

银行法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

银行法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

- 专业担保机构出具的政府采购履约担保函（可选）

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                 （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为“              ”的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的履约保证金金额为        元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日  期：     年   月   日

声     明

本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经本公司同意，不得用任何方式抄袭、刻录或翻印。凡未经本公司同意擅自违反此规定者，将予以追究。